Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Полиант»

ООО «НПП Полиант»

ОТЧЕТ

О работе по исследованию антиоксидантной активности образца ООО «Биохим»

от «  18   »    мая   2010г.

1.  Исследования выполнялись на сертифицированном анализаторе «Анализатор АОА», ООО НПП «Полиант», (г.Томск, Россия).

Образец предоставлен ООО «Биохим».

2.  Дата исследований: начало -  12 мая  2010г.,    окончание -    18 мая 2010г

3.  Условия проведения испытаний:

- температура окружающего воздуха		23°С:

- электропитание от сети переменного тока напряжением (220±22) В.

4.  При проведении исследований были использованы контрольно-измерительные приборы и оборудование, приведенные в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование СИ | Проверяемые параметры |
| --- | --- |
| Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | Исследование антиоксидантной активности |
| Фосфатный буфер (рН 6.86) ГОСТ 8.135-74 |  |
| Калия хлорид ГОСТ 4234-77 |  |
| Колбы мерные 2-100-2 ГОСТ 1770-74 |  |
| Дозатор типа ДП-1-200, ДП-1-1000 |  |
| «Анализатор АОА», RU.C.31.113.A № 28715 |  |

5.  Методика исследования антиоксидантной активности

Антиоксидантную активность образца определяли, используя метод катодной вольтамперометрии, в частности процесс электровосстановления кислорода (ЭВ О2). Он обладает рядом преимуществ, но главное – в его основе лежит модельная реакция ЭВ О2, протекающая на электроде по механизму, аналогичному восстановлению кислорода в тканях и клетках организма:

В данном способе рассматривается одноэлектронное восстановление кислорода с образованием активных кислородных радикалов: О2 -, НО2. Предполагается, что антиоксиданты, имеющие восстановительную природу, реагируют с кислородом и его активными радикалами на поверхности индикаторного электрода, что отражается в уменьшении катодного тока ЭВ О2 на ртутно-пленочном электроде в области потенциалов от 0.0 до – 1.0 В по следующему механизму:

Методика эксперимента заключалась в съемке вольтамперограмм катодного ЭВ О2 с помощью анализатора «Анализатор АОА», подключенной совместно с ПК. Электрохимическая ячейка представляла собой стеклянный стаканчик с раствором фонового электролита и опущенными в него индикаторным ртутно-пленочным электродом, хлорид-серебряным электродом сравнения. В качестве фонового раствора был выбран спиртовой раствор NaClO4.

Антиоксидантная активность исследуемого образца оценивалась по кинетическому критерию антиоксидантной активности К (мкмоль/л мин), который отражает количество прореагировавших с образцом кислородных форм во времени и определяется по формуле:

(1),

где Со2 – концентрация кислорода в исходном растворе без вещества, мкмоль/л;

Ii – текущее значение предельного тока ЭВ О2, мкА;

Iо - значение предельного тока ЭВ О2 в отсутствии вещества в растворе, мкА;

t - время протекания процесса, мин.

Определили антиоксидантную активность образца по международному критерию ORAC (oxygen radical absorbance capacity – способность поглощать кислородные радикалы) в эквиваленте чистого дигидрокверцетина и тролокса в соответствующих концентрациях в спиртовой среде (этанол 96%) по формуле:

ORAC = Kобразец /К тролокс      (2)

где Kобразец  - активность исследуемого образца, рассчитанная по кинетическому критерию по формуле (1)

К тролокса - активность тролокса, рассчитанная по кинетическому критерию по формуле (1) (при определении критерия ORAC в эквиваленте дигидрокверцетина вместо К тролокс   использовали К дигидрокверцетин).

Отбор образца брался по следующему алгоритму: для исследования готовили растворы с концентрацией 0,53*10-3моль/л и 0,66*10-5моль/л (чистый ДКВ) и (образец) в этаноле, из каждого раствора брали аликвоту 0.5 мл. Делали три параллельных определения рассчитывали средний коэффициент антиоксидантной активности, результаты представлены в таблице 2.

Полученные результаты подвергались статистической обработке. Результаты обрабатывали по известным формулам следующим образом:

Kср - среднее значение, вычисляют:

S - стандартное отклонение, рассчитывается по уравнению:

Sr – относительное стандартное отклонение, вычисляется:

Sx - стандартное отклонение среднего, вычисляется:

dХ – абсолютная погрешность измерения, (ΔХ=Х−μ), вычисляется:

Таблица 2. Антиоксидантная активность образцов.

( фоновый раствор спиртовой раствор NaClO4)

| Название | Cраб, моль/л | К, мкмоль/л мин | ORAC (по тролоксу) | ORAC (по ДГК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дигидрокверцетин (ДГК) чистый | 0,66*10-5 | 54,0320,14 | 6,15 | 1 |
|  | 0,53*10-3 | 65,0020,10 | 4,96 | 1 |
| Тролокс | 3,6∙10-5 | 8,79 | 1 | 0,16 |
|  | 3,2∙10-3 | 13,12 | 1 | 0,20 |
| Витамин Р (капсулы) | 2,03*10-5 | 21,6580,12 | 2,46 | 0,40 |
|  | 1,97*10-3 | 26,4850,11 | 2,02 | 0,41 |

В растворе этанола (96%) с фоновым раствором NaCIO4  образец проявил наибольшую антиоксидантную активность в концентрации 0,53*10-3 моль/л (чистый ДКВ) и (витамин Р). По результатам исследований можно рекомендовать использовать данный образец в спиртовом экстракте с концентрацией 0,53*10-3 моль/л (чистый ДКВ) и (витамин Р).

Витамин Р в капсулах показал антиоксидантную активность в 2 раза ниже, чем чистый ДГК, но в 2 раза выше, чем тролокс (водорастворимая форма витамина Е). Очевидно, дополнительные компоненты, введенные в капсулы (лактулоза), либо уменьшают общую антиоксидантную активность чистого ДГК, либо замедляют прохождение реакции в растворе. Для точного вывода требуются дополнительные исследования.

Исследования проведены на приборе «Анализатор АОА», прошедшего регистрацию в государственном реестре средств измерений и сертифицированного, как средство измерения антиоксидантной активности БАВ.

Исследования выполнили

ассистент.						            Букель М.В.

проф., д.х.н.							Короткова Е.И.